## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | Uređaj za denzitometriju
| Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): | 98000
Predložena procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
Uređaj za denzitometriju, 1 komplet
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1. | Uređaj za denzitometriju
1.1. | Stol za skeniranje s C-lukom
1.2. | Visina stola za pacijenta min. 70 cm - maks. 80 cm.
1.3. | Udaljenost od stola do C-luka min. 45,5 cm za lakše pozicioniranje pacijenta na boku
1.4. | Minimalno 64 detektora
1.5. | Visokofrekventni RTG generator
1.6. | Nosivost stola za pacijenta min. 225 kg
1.7. | Rentgenska cijev hlađena uljem
1.8. | Minimalna duljina skeniranja 197 cm
1.9. | Minimalna širina skeniranja 65 cm
1.10. | Prikaz doze zračenja
1.11. | Vrijeme potrebno za skeniranje kuka maks. 12 sekundi
1.12. | Vrijeme potrebno za skeniranje kralježnice maks. 12 sekundi
1.13. | Vrijeme potrebno za skeniranje cijelog tijela maks. 8 min.
2. | Kliničke aplikacije i mjerenja:
2.1. | Pregled i analiza BMD-a kuka
2.2. | Pregled i analiza BMD-a kuka - pedijatrija
2.3. | Skeniranje i analiza BMD-a lumbalne kralježnice L1-L4
2.4. | Skeniranje i analiza BMD-a lumbalne kralježnice L1-L4 - pedijatrija
2.5. | Skeniranje i analiza BMD-a podlaktice
2.6. | Procjena prijeloma kralježaka, morfometrija - VFA
2.7. | Procjena atipičnih femuralnih fraktura (AFF)
2.8. | Mogućnost nadogradnje aplikacijom za TBS (Trabecular Bone Score) za predviđanje rizika prijeloma kod pacijenata, minimlno verzija softvera 3.1.1
2.9. | Skeniranje cijelog tijela s analizom tjelesne kompozicije i procjenom visceralne masti
2.10. | Napredna analiza sastava tijela s kliničkim indeksima (NHANES baza podataka)
3. | Radna stanica s grafičkim operativnim sustavom
3.1. | Računalo
3.2. | LCD Monitor
3.3. | Pisač u boji
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima Uvjet za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja; Ponuditelj mora dokazati ispunjavanje uvjeta propisanih za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi Odobrenje izdano od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb ili Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, odnosno, važeći akt države sjedišta kojim se Ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno; uvoz i izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, prodaja električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, postavljanje i demontiranje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, servisiranje i popravljanje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18/, 21/22, 114/22) i članku 5. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/2018). Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima dokazuju oni gospodarski subjekti koji izvršavaju dio ugovora za koji je potrebno ispunjavanje traženih uvjeta.
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 70 %
Necjenovni kriterij 1. Kriterij 1.: Broj detektora: više od 64 Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Necjenovni kriterij 2. Kriterij 2.: Udaljenost od stola do C-luka: više od 60 cm Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Necjenovni kriterij 3. Kriterij 3.: Simultano snimanje uz korištenje dviju energija (bez upotrebe filtera); niža energija min. 100kVp, viša energija min. 140kVp Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.