## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | Fundus kamera
| Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): | 86.756,00 EUR
Predložena procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
Fundus kamera ultra-visoke razlučivosti 1 kompl
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1 | Način oslikavanja: Fluoresceinska Angiografija
2 | Način oslikavanja: Autofluorescencija, plava i zelena
3 | Brzina akvizicije IR pretpregleda: min 10 sličica/s
4 | Brzina akvizicije snimanja slika: ≤ 0.2 sekunde
5 | Kut snimanja mjereno od centra oka: široko polje, min 133° i ultra široko polje, montažom 2 širokokutne, min 200°, montažom 6 slika, min. 265°
6 | Kompenzacija amteropije: raspon od min -24 D do +20 D
7 | Crveni kanal: Vizualizacija lezija žilnice
8 | Zeleni kanal: Vizualizacija vaskulatura i krvarenja
9 | Plavi kanal: Vizualizacija nedostataka slojeva živčanih vlakana mrežnice i epiretinalnih membrana
10 | Automatski način rada:Fokusiranje, pojačanje, lateralnost
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 70 %
Necjenovni kriteriji:
Kriterij 1. Modaliteti snimanja; True color s separacijom RGB kanala, Fluoresceinska angiografija, Autofluorescencija (zelena, plava), infracrvena reflektancija, slika površine oka, stereo snimanje Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 2. Kapacitet pohrane slika; min 200.000 slika Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 3. Promjer zjenice; ≤ 2.5mm Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 4. Optička razlučivost; minimalno 7.3µm Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 5. Kut snimanja mjereno od centra oka; 2-6 širokokutnih slika spojenih u jednu, kombiniranu sliku mrežnice Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 6. Točka gledanja; Mogućnost automatskog pronalaska glave vidnog živca prilikom mjerenja Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.