## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | OCTS s angiografijom
| Procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a): | 90125.6
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
Optička koherentna tomografija s angiografijom 1 kompl
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1 | Optička koherentna tomografija s angiografijom
1.1 | Način rada OCT-a: spektralno
1.2 | Optički izvor: Superluminescentna dioda (SLD), min. 830-840 nm
1.3 | Dubina A-skena: min. 2.0 - 2.9 mm (u tkivu)
1.4 | Brzina skena: min. 100.000 A-skenova u sekundi
1.5 | Min. promjer zjenice: 2.0 mm
1.6 | Aksijalna rezolucija: min. 5 μm (u tkivu), min. 1.95 μm (digitalno)
1.7 | Transverzalna rezolucija: min. 15 μm (u tkivu)
1.8 | Korekcija dioptrije: min. -20D to +20D
1.9 | Internacionalni standard napajanja: IEC 60601-1 Class I ili jednakovrijedno
1.10 | Monitor: min. 22” širokokutni High Definition sa rezolucijom: 1920x1080
1.11 | Interna memorija: min. 2 TB, min. 128 GB SSD, min. USB Portova: 8
1.12 | Bežična tastatura, bežični miš
1.13 | Procesor i operativni sustav novije generacije
1.14 | Praćenje pomaka oka
2 | Skenovi stražnjeg segmenta:
2.1 | Kockasti sken (makula i očni disk), High Definition Raster sken (1, 5, 21-linija, cross, radial); Dužina Raster skena min. 3-12 mm
2.2 | OCTA: min. 3×3, 6×6, 8×8, 12×12 mm (Makula); min. 4.5×4.5 mm (Očni živac)
3 | Programi za skeniranje prednjeg segmenta oka:
3.1 | Kocka, HD Rožnica, Pahimetrija, dubina A-skena min. 2.0 mm, min. 1024 podatkovnih točaka
3.2 | HD kut i širokokutni, dubina A-skena min. 2.9 mm, min. 1024 podatkovnih točaka
3.3 | Prednja komora, dubina A-skena min. 5.8 mm, min. 2048 podatkovnih točaka
3.4 | 5-linijski raster
4 | Analitički programi za prednji segment oka:
4.1 | HD Rožnica sa alatom za interaktivno mjerenje
4.2 | Prednja komora
4.3 | Debljina epitela do min. 9 mm i pahimetrijska mapa sa segmentacijom u min. 4 segmenata
4.4 | Segmentacija rožnice u min. 3 segmenata (prednja, stražnja, ostalo)
5 | Analitički programi za retinu:
5.1 | Debljina makule sa referentnom bazom podataka
5.2 | Promjena Makule
5.3 | Proširena analiza retinalnog pigmentnog epitelija (RPE)
5.4 | 3D Vizualizacija
5.5 | En Face Analiza
5.6 | Širokokutni snimak od min. 10x6 mm za procjenu stražnjeg pola sa izvještajem i procjenom makule i glave optičkog živca za učinkovitu edukaciju pacijenta
6 | Analitički programi za glaukom:
6.1 | Analiza progresije
6.2 | Ganglijske stanice/Debljina IPL-a s referentnom bazom podataka
6.3 | Debljina RNFL-a sa referentnom bazom podataka
6.4 | ONH (očni živac) sa referentnom bazom podataka (Prosječni cup-to-disc omjer, prosjek, prosječna debljina RNFL-a superiorno i inferiorno)
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 60 %
Necjenovni kriteriji:
Kriterij 1. Mogućnost nadogradnje radnog mjesta za mrežnicu sa mogučnošću dinamičkog pregleda podataka, lakog prikaza detaljne patologije, povezivanja nalaza za učinkovitiju komunikaciju s pacijentima sa opcijom uklapanja nalaza fundus kamere Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 2. Mogućnost nadogradnje radnog mjesta za glaukomske pacijente sa opcijom uklapanja nalaza vidnog polja Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 3. Min. 12x12 mm sken OCTA kocke sa jednom snimkom Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Kriterij 4. Montaža slike za OCTA analizu: min. 14×10 mm, min. 14×14 mm Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 10. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 10 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.