## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | Operacijski mikroskop
| Procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a): | 236000
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
Operacijski mikroskop, 1 komplet
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1.1 | Apokromatska optika
1.2 | Min. 2x 300 W Xenon sa automatskom zamjenom
1.3 | Mogućnost limitiranja maksimalnog intenziteta svijetla za određenu radnu distancu
1.4 | Automatska regulacija intenziteta svijetla za jednako, ravnomjerno osvjetljenje u okularima neovisno od radne distance i maksimalnog povećanja
1.5 | Magnetske kočnice
1.6 | Veliki raspon radne distance minimalnog raspona - počevši od min. 200 mm do max. 600 mm
1.7 | Motorizirana XY-spojka, upravljanje putem joysticka ili nožne pedale
1.8 | Automatsko prilagođavanje brzine XY-pomaka u odnosu na motorizirano povećanje
1.9 | Automatsko prilagođavanje brzine fokusa u odnosu na motorizirano povećanje
1.10 | Aktivni sustav za bolju kontrolu stabilnosti, automatsko balansiranje u svim položajima mikroskopa
1.11 | Automatizirani sustav za maksimalnu sigurnost pri očuvanju sterilnosti operativnog polja prije operacije
1.12 | Sklopivi tubus za operatera i bočnog asistenta sa integriranim mjenjačem povećanja sa opcijom rotacije udesno ili ulijevo
1.13 | Integrirana 3CCD 4K kamera, 2160p
1.14 | Snimanje videa sa integriranom memorijom od min. 1 TB
1.15 | „Remote“ pristup za servis
1.16 | Manualno korištenje brzog fokusa putem tipke na ručki/nožnoj pedali ili automatsko fokusiranje pri svakom zatvaranju kočnica i nakon XY finog namještanja na joysticku
1.17 | Algoritam fokusiranja optimiziran za malo, srednje i veliko područje interesa
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 90 %
Necjenovni kriterij 1. Trajanje jamstvenog rok za otklanjanje nedostataka: Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 10. Najkraće dopušteno trajanje jamstvenog roka je 24 mjeseca, od datuma Zapisnika o primopredaji i donosi 0 bodova Jamstveni rok u trajanju od 36 mjeseci donosi 5 boda. Jamstveni rok u trajanju od 48 mjeseci donosi 10 bodova.