## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | UZV za biopsiju
| Procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a): | 108000
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
UZV za biopsiju, 1 komplet
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1. | Višenamjenski ultrazvučni uređaj za izvođenje fuzijskih biopsija prostate
1.1 | Konzola na četiri kotača, podešavanje konzole lijevo/desno, gore/dolje za rad operatera u sjedećoj i stajaćoj poziciji. Najniža visina tipkovnice uređaja max. 84 cm, najviša visina tipkovnice max. 105 cm. Razina buke ne veća od 46 dB.
1.2 | Vertikalno pozicioniran monitor dijagonale min. 19'', rezolucije min. 1024 x1280 piksela. Monitor smješten na pokretnoj ruci podesiv po nagibu i rotaciji lijevo/desno min. +/- 175°. Kut vidljivosti vertikalni i horizontalni ne manji od +/- 80°.
1.3 | Min. 4 aktivna priključka za sonde. Podržavanje min.: konveksne, linearne, transrektalne, intraoperativne, kolorektalne, laparoskopske, robotske "drop-in" sonde.
1.4 | Tipkovnica, monitor i konzola uređaja otporni na čišćenje dezinfekcijskim sredstvima.
1.5 | Tvorbenik slike (beamformer) s min. 190 fizičkih procesnih kanala.
1.6 | Ukupni dinamički raspon uređaja min. 180 dB.
1.7 | Donja frekvencija uređaja max. 2 MHz, gornja frekvencija uređaja min. 20 MHz.
1.8 | TGC s min. 8 fizičkih klizača.
1.9 | Načini rada sustava: - B (2D) prikaz - simultani prikaz žive slike u dvije ravnine presjeka pri radu s biplanarnom sondom - M prikaz- tkivno harmonično oslikavanje (THI), prikaz kodiranim harmonicima s pulsnom inverzijom - obojani Doppler (Color Doppler) - CW Doppler - PW Doppler - Power doppler - triplex prikaz 2D, obojanog Dopplera i PW Dopplera u stvarnom vremenu.
1.10 | B (2D) prikaz: - najmanja dubina prikaza slike ne veća od 0,3 cm - najveća dubina prikaza slike ne manja od 30 cm - frekvencija osvježenja slike min. 190 sl./s - obojeni 2D - min. 18 mapa sive skale.
1.11 | Obojani Doppler: - najmanja mjerljiva brzina u obojanom Doppler prikazu max. 1 mm/s - najveća mjerljiva brzina min. 480 cm/s - PRF raspon min. od 0,2 kHz do 10 kHz - osvježenje slike min. 190 sl/s.
1.12 | PW Doppler: - PRF raspon min. od 1 kHz do 19,8 kHz - veličina uzorka podesiva min. od 1 - 20 mm - najmanja mjerljiva brzina max. 0,2 cm/s - najveća mjerljiva brzina min. 780 cm/s - korekcija doppler kog kuta min. 90⁰ - automatski Dopplerski izračuni u realnom vremenu - inverzija spektra i korekcija kuta - detektiranje velikih brzina protoka, HPRF - vaskularna izvješća.
1.13 | Redukcija točkastih (speckle) artefakata, dostupna u radu sa svim traženim sondama, paralelan prikaz uživo s 2D slikom.
1.14 | Automatski alati koji olakšavaju rad operatera: pozadinsko osvjetljenje tipkovnice, automatska optimizacija pojačanja, automatska optimizacija B-moda, automatska optimizacija PW Doppler-a, programibilne tipke prilagodljive zahtjevima operatera, upravljanje funkcijama uređaja preko programibilnih tipki na sondi.
1.15 | Aplikacija za elastografiju uz kompresiju tkiva pritiskom sonde (strain). Dostupno na bi-planarnoj (dvoravninskoj) transrektalnoj i linearnoj sondi.
1.16 | Program za bolje prepoznavanje i prikaz igle.
1.17 | Aplikacija za automatsko mjerenje volumena prostate pomoću tehnologije umjetne inteligencije, koja omogućava brže i preciznije mjerenje volumena prostate.
1.18 | Izvoz slikovnih podataka min. u: računalni format za statične slike, računalni format za dinamičke kino sekvence i standardizirani format za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini.
1.19 | Pohrana slika i kino sekvenci na ugrađeni HDD kapaciteta min. 500 GB i USB memoriju.
1.20 | Priključci min.: 7x USB , HDMI ili DVI, VGA, S-video, kompozitni video izlaz, mrežni priključak brzine prijenosa podataka min. 1 Gb/s.
1.21 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (funkcionalnost min.: potvrda, ispis, pohrana, modalitetna radna lista, potvrda pohrane, obavljeni proceduralni korak modaliteta, razmjena medija, strukturirano izvještavanje).
1.22 | Masa uređaja s baterijom max. 95 kg.
1.23 | Potrošnja uređaja sa traženim perifernim uređajima: max. 650 VA.
2. | Prediktivna softverska fuzija
2.1 | Aplikacija za prediktivnu perinealnu fuziju ultrazvučnog prikaza sa podacima dobivenim oslikavanjem na MRI uređaju, koja koristi tehnologiju za optimalnu prilagodbu MRI pregleda izvršenog u ležećem položaju u ležeći položaj s podignutim nogama s ciljem sprječavanja pogrešaka registracije prije početka postupka. Fuzijski prikaz prostate i lezija, usklađivanje lokacije lezija sa živom ultrazvučnom slikom. Automatska korekcija pozicije volumena prilikom svakog pomaka pacijenta bez potrebe za ponovnim ocrtavanjem volumena i dodatne kalibracije sustava. Istovremeni prikaz minimalno 4 MRI sekvence. Uvoz MRI volumnih datoteka na ultrazvučni uređaj putem USB prijenosne memorije, putem mreže iz PACS sustava.
2.2 | Komplet funkcionalnih dodataka za izvođenje postupka fuzije, min.: digitalizirani stepper (koračnik) s držačem trasnrektalne sonde koji omogućava pomak sonde minimalno po visini, dubini i rotaciji lijevo/desno, zajedno s alatom za navođenje biopsijske igle po koordinatnom sustavu uređaja. Stepper (koračnik) i uređaj spajaju se digitalnom vezom.
2.3 | Program za dodatnu radnu stanicu za konturiranje lezija na MRI snimkama, odvojena od ultrazvučnog uređaja. Izvoz MRI pregleda i kontura u standardnom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini.
2.4 | Kreiranje i prilagodba izvještaja te slanje u PDF formatu koji može biti poslan kroz PACS sustav u bolnički sustav i ispisan na računalnom printeru zajedno sa slikama izvršenog pregleda, te u standardnom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (funkcionalnost min.: ispis, pohrana).
3. | Multifrekventne sonde
3.1 | Biplanarna endokavitalna sonda: - za transrektalni pregled - transverzalni i sagitalni prikaz - frekvencijski raspon min. od 4 do 14 MHz - broj elemenata min. 128 + 192 - radijus zakrivljenosti min. 9 mm - kut prikaza transverzalni min. 138° - sagitalno polje prikaza min. 65mm - mogućnost proširenja polja prikaza - simultani prikaz u živoj slici transverzalnog i sagitalnog presjeka - sterilizacija konektora, kabela i sonde pod tlakom i potpunim uranjanjem u tekućinu - programibilne tipke integrirane u sondi, min. funkcije: promjena između ravnina oslikavanja, zamrzavanje slike, aktivacija načina oslikavanja - dužina kabela sonde ne manja od 2,1 m - biopsijska vodilica za izvođenje freehand biopsija te stabiliziranih biopsija prostate
4 | Periferni uređaji
4.1 | Ugrađeni crno bijeli video printer.
4.2 | Ugrađena baterija za min. 50 minuta skeniranja bez napajanja iz električne mreže.
5 | Dodatne mogućnosti:
5.1 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja programom i dodatcima za transrektalnu prediktivnu fuziju. Elektromagnetski generator polja na kolicima te elektromagnetski senzor za sondu.
5.2 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja laparoskopskom intraoperativnom sondom, frekvencijskog raspona min. od 5 do 12 MHz, s min. 92 elementa i kutom prikaza min. 30°. Mogućnost sterilizacije sonde, konektora i kabela pod tlakom i potpunim uranjanjem u tekućinu. Dužina kabela sonde minimalno 3 m. Sonda mora podržavati kontrastno oslikavanje i strain elastografiju.
5.3 | Mogućnost buduće nadogradnje uređaja robotskom "drop-in" intraoperativnom sondom, frekvencijskog raspona min. od 4 do 12 MHz, s min. 92 elementa i kutom prikaza min. 35°. Mogućnost sterilizacije sonde, konektora i kabela pod tlakom i potpunim uranjanjem u tekućinu. Dužina kabela sonde minimalno 3 m. Sonda mora podržavati kontrastno oslikavanje i strain elastografiju.
5.4 | Mogućnost buduće nadogradnje uređajem za daljinsko upravljanje funkcijama ultrazvučnog uređaja, min. zamrzavanje slike, pohrana, način prikaza, mjerenje, pokazivač i zoom. Otporan na procese dezinfekcije i sterilizacije.
5.5 | Mogućnost buduće nadogradnje konveksnom sondom, frekvencijskog raspona min. od 2 do 6 MHz, broja elemenata min. 192, polje prikaza min. 60°, proširivo polje prikaza min. 70°. Obavezan mogućnost sterilizacije konektora, kabela i sonde pod tlakom i potpunim uranjanjem u tekućinu. Programibilna tipka integrirana u kučištu sonde. Dužina kabela sonde ne manja od 2,1 m.
5.6 | Mogućnost buduće nadogradnje linearnom sondom visoke frekvencije, frekvencijskog raspona min. od 4 do 13 MHz, broja elemenata: min. 190, polja prikaza: do max. 40 mm. Trapezoidni prikaz, prošireni prikaz min. 2 x 15°. Obavezna mogućnost sterilizacije konektora, kabela i sonde pod tlakom i potpunim uranjanjem u tekućinu. Programibilna tipka integrirana u kućištu sonde. Dužina kabela sonde ne manja od 2,1 m
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 90 %
Necjenovni kriterij 1. Trajanje jamstvenog rok za otklanjanje nedostataka: Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 10. Najkraće dopušteno trajanje jamstvenog roka je 24 mjeseca, od datuma Zapisnika o primopredaji i donosi 0 bodova Jamstveni rok u trajanju od 36 mjeseci donosi 5 boda. Jamstveni rok u trajanju od 48 mjeseci donosi 10 bodova.