## List1
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Prijedlog tehničkih specifikacija i analiza tržišta
| Premet nabave: | C luk
| Procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a): | 184000
Predložena procijenjena vrijednost nabave (EUR, bez PDV-a):
C luk, 1 komplet
Rbr | Minimalne tehničke specifikacije | Napomene
1. | Pokretni c-luk
1.1. | Mehanički parametri:
1.2. | Slobodan prostor u C-luku min. 79 cm
1.3. | Dubina uranjanja C-luka min. 67 cm
1.4. | Orbitalna rotacija C-luka min. 140º
1.5. | Bočna rotacija C- luka min. 360º
1.6. | Vertikalno kretanje C-luka min. 42 cm
1.7. | Horizontalno kretanje C-luka min. 20 cm
1.8. | Zakretanje C-luka min. ± 10º
1.9. | Udaljenost od izvora zračenja do receptora slike (SID) min. 99 cm
2. | Generator
2.1. | KV raspon Min. 40-120 kV
2.2. | Generator visoke frekvencije
2.3. | Frekvencija generatora min. 40 kHz
2.4. | Kontinuirana fluoroskopija ili pulsna fluoroskopija s mogućnošću prikaza minimalno 25 sličica u sekundi.
2.5. | Najveća jakost struje kod pulsne fluoroskopije min. 40 mA
2.6. | Najveća jakost struje kod digitalne radiografije min. 75 mA
2.7. | Digitalni kino pulsni mod rada
2.8. | Najveća snaga generatora min. 15 kW
3. | Rendgenska cijev
3.1. | Rotirajuća anoda RTG cijevi
3.2. | Minimalno dvije žarišne točke
3.3. | Najmanja veličina Žarišne točke max. 0,3 mm
3.4. | Toplinski kapacitet anode RTG cijevi min. 300 000 HU
3.5. | Brzina hlađenja anode RTG cijevi min. 75 000 HU/min
3.6. | Toplinski kapacitet RTG cijevi min. 1.5 MHU
4. | Kolimator
4.1. | „slot“ kolimator s pregledom
4.2. | Mogućnost kolimacije bez fluoroskopije
5. | Ravni detektor
5.1. | Veličina detektora min. 30 x 30 cm
5.2. | Materijal detektora : CMOS
5.3. | Minimalno 3 polja pregleda
5.4. | Veličina piksela max. 200 mikrometara
5.5. | Matrica piksela min. 1500x1500
5.6. | Dubina akvizicije min. 16 bit
6. | Monitor ili monitori
6.1. | Monitor visoke rezolucije. Veličina dijagonale, matrica slike i najveća razina svjetlosti jednog monitora ili svakog od monitora sustava ukoliko se radi o arhitekturi sustava s više monitora za prikaz slike (ne odnosi se na kontrolne upravljačke jedinice osjetljive na dodir s prikazom referentne slike) min. 48 cm (dijagonala), min. 1K tehnologija monitora sa rezolucijom od min. 1024 x1024 piksela i najveća razina svjetlosti monitora min. 600 cd/kvadratnom metru
6.2. | Dodatni LCD monitor na kučištu C-luka za rendgenskog tehničara
6.3. | Odabir moda kontinuirane fluoroskopije ili pulsne fluoroskopije sa kontrolnog panela
7. | Prikaz slike
7.1. | Digitalna rotacija slike
7.2. | Zrcaljenje slike lijevo/desno
7.3. | Zrcaljenje slike gore/dolje
7.4. | Mjerenja
7.5. | Trenutne kV i mA vrijednosti na zaslonu
7.6. | Automatsko kV i mA podešavanje za optimiziranje kvalitete slike
7.7. | Izvještaj o dozi (RDSR - izvješće o radio strukturiranoj dozi)
7.8. | Brzina snimanja od minimalno 15 sličica u sekundi (fps).
7.9. | Zadržavanje zadnje slike (LIH)
7.10. | Digitalni subtrakcijski angiografski mod (DSA)
7.11. | 2D „roadmapping“ funkcionalnost
7.12. | Orijentiranje
7.13. | „pixel shift“ funkcija
7.14. | Spremanje i opoziv maske
7.15. | Kapacitet pohrane slika min. 40000 ili 1 TB
8. | Arhiviranje
8.1. | Pohrana, spremanje, upit, pozivanje, Radna lista modaliteta (MWL) i tiskanje
8.2. | Izvoz slika na USB u više formata (barem u JPEG ili TIFF)
9. | Mobilnost
9.1. | Težina sustava max. 600 kg
10. | Vaskularni software
10.1. | "Roadmapping" u stvarnom vremenu
10.2. | Jedna slika za roadmap. Mogućnost da se odabere jedna slika iz kino petlje i koristi se kao „maska“ za roadmap
10.3. | Upravljanje sa kontrolama za DSA, maksimalnu opacifikaciju i roadmap sliku putem zaslona osjetljivog na dodir
10.4. | Mogučnost spajanja C-luka s kontrastnim injektorom
10.5. | Omogućene kompleksne aplikacije poput EVAR-a, FEVAR-a uporabom automatskih zaštitnih sustava za osiguranje kontinuiranog korištenja uređaja pri povećanim temperaturama generatora
| Kriteriji za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta | Napomene
Osnove za isključenje:
- Osnove povezane s kaznenim presudama
- Osnove povezane s plaćanjem poreza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta (uvjeti sposobnosti):
Obavljanje profesionalne djelatnosti
- Upis u sudski ili obrtni registar
Tehnička i stručna sposobnost
- Opisi ili fotografije
Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima Ponuditelj mora dokazati ispunjavanje uvjeta propisanih za obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti. Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od Ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi Odobrenje izdano od Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb ili Ministarstva unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, odnosno, važeći akt države sjedišta kojim se Ponuditelju odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, odnosno; uvoz i izvoz električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, prodaja električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, postavljanje i demontiranje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, servisiranje i popravljanje električnih uređaja koji proizvode ionizirajuće zračenje, sukladno članku 9. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15, 130/17, 118/18/, 21/22, 114/22) i članku 5. Pravilnika o obavješćivanju, registriranju i odobrenjima te prometu izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 54/2018). Uvjeti i zahtjevi koji moraju biti ispunjeni sukladno posebnim propisima ili stručnim pravilima dokazuju oni gospodarski subjekti koji izvršavaju dio ugovora za koji je potrebno ispunjavanje traženih uvjeta.
| Kriteriji za odabir ponuda: | Napomene
Cijena : 55 %
Necjenovni kriterij 1. Trajanje jamstvenog rok za otklanjanje nedostataka: Najveći broj bodova koje se može ostvariti temeljem ovog kriterija je 10. Najkraće dopušteno trajanje jamstvenog roka je 24 mjeseca, od datuma Zapisnika o primopredaji i donosi 0 bodova Jamstveni rok u trajanju od 36 mjeseci donosi 5 boda. Jamstveni rok u trajanju od 48 mjeseci donosi 10 bodova.
Necjenovni kriterij 2. Dodatne funkcionalne karakteristike uređaja
Karakteristika 1. Dizajn uređaja s odvojenim generatorom od RTG cijevi C-luka (tzv. "odvojeni-blok") Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 2. Cijeli uređaj na jednim kolicima. Monitor ili monitori za prikaz slike i dodatni LCD monitor za rendgenskog tehničara se nalaze na kolicima s c-luk uređajem, a ne na odvojenim kolicima. Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 3. Uvećanje slike u realnom vremenu 4x tijekom fluroskopije bez povećanja kW i mA tj. doze u odnosu na oslikavanje prije uvećanja Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 4. Obilježavanje i iscrtavanje linija po prikazu slike s dodirom po ekranu monitora za planiranje i provođenje procedura Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 5. Monitor visoke rezolucije. Veličina dijagonale, matrica slike i najveća razina svjetlosti jednog monitora ili svakog od monitora sustava ukoliko se radi o arhitekturi sustava s više monitora za prikaz slike (ne odnosi se na kontrolne upravljačke jedinice osjetljive na dodir s prikazom referentne slike) min. 81 cm (dijagonala), 4K tehnologija monitora sa rezolucijom od min. 3840x2160 piksela i najveća razina svjetlosti monitora min. 600 cd/kvadratnom metru Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 6. Mogućnost pozicioniranja C-luka s giroskopskim pokretom bez pomicanja baze C-luka s kojim se omogućuje istovremeno rotiranje i naginjanje C-luka do tri osi oko pacijenta ili stola te pruža mogućnost postizanja pravih lateralnih prikaza u obliku duge (eng. true rainbow) s 180°/180° rotacijom naprijed/natrag. Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.
Karakteristika 7. Prijenos slike omjera 1:1 od CMOS detektora do 4K monitora Najveći broj bodova koji se može ostvariti po predmetnom kriteriju je 5. Ponuđeni uređaj koji ima navedeno svojstvo se boduje s 5 bodova. Ponuđeni uređaj koji nema navedeno svojstvo se boduje s 0 bodova.