## troškovnik
Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod
Predmet nabave: PACS sustav i RIS sustav
Tehničke konzultacije
1 | Integrirani PACS i RIS sustav s pripadajućim licencama (faza 1)*
2 | Usluga implementacije (konfiguracija, edukacija, integracije, migracija) (faza 2)**
3 | Održavanje integriranog PACS i RIS sustava (faza 3)***
* napomena: faza 1 u roku 30 dana od potpisivanja ugovora
** napomena: faza 2 u roku 60 dana od završeka faze 1.
*** napomena: faza 3 - 12 mjeseci nakon završetka faze 2
Cijena održavanja (faza 3) ne smije prelaziti 15% cijene integriranog PACS i RIS sustava s pripadajućim licencama (faza 1).
Redni broj | Obvezne minimalne tehničke karakteristike | Napomene POPUNJAVAJU SE POLJA OBOJANA SIVOM BOJOM
1. | PACS sustav - godišnji najam s održavanjem
Tehnički opis sustava
Opseg isporuke:
Licence
1.1. | Radiološke licence, neograničen broj korisnika
1.2 | Mamografske licence, 3 istovremena korisnika
1.3 | Kliničke licence, neograničen broj
1.4 | Licence za praćenje lezija, 3 istovremena korisnika
1.5 | Licence za alate nuklearne medicine, 10 istovremenih korisnika
1.6 | Licence za analizu krvnih žila, 3 istovremenih korisnika
1.7 | Licence za ortopedsko planiranje, 3 istovremena korisnika
1.8 | Patolohistološke PACS licence, neograničen broj
Podešavanje PACS sustava
1.9 | Povezivanje sa svim DICOM kompatibilnim slikovnim uređajima Naručitelja
1.10 | Povezivanje sa svim non - DICOM slikovnim uređajima Naručitelja
1.11 | Prijenos podataka
Edukacija korisnika
1.12 | Edukacija svih krajnjih korisnika sustava svih profila (liječnika, tehničara, inženjera, inženjera medicinske radiologije).
1.13 | Edukacije inženjera informatičke službe Naručitelja za podešavanje i administriranje sutava.
Prijenos podataka
1.14 | Ugovaratelj je dužan osigurati prijenos svih podataka iz trenutno postojećeg PACS sustava Naručitelja (Vams) u ponuđeni PACS sustav.
Razina kvalitete usluge
Održavanje
1.15 | Preventivno, korektivno i adaptivno održavanje PACS sustava u svim odjelima Naručitelja
1.16 | Preventivno održavanje – unutar kojeg će Ugovaratelj obavljati redovito praćenje i podešavanje i održavanje svih parametara programskog rješenja, s ciljem preventivnog obavljanja radnji koje će osigurati optimalan i ispravan rad programskog rješenja.
1.17 | Korektivno održavanje – unutar kojeg će Ugovaratelj otklanjati zastoje u radu do kojih je došlo neispravnim funkcioniranjem programskog rješenja i unutar kojeg će Ugovaratelj obavljati manje korekcije koje bi trebale rezultirati boljom prilagodbom funkcionalnosti aplikacije radnoj okolini Naručitelja i/ili prilagodbu promijenjenim zakonskim normama koje utječu na funkcionalnu ispravnost programskog rješenja. Ovo održavanje se obavlja po prijavi zastoja ili prijavi potrebnih promjena od strane Naručitelja.
1.18 | Usavršavanje rješenja – realizacija prava na nove verzije aplikativnog rješenja minimalno jednom godišnje. U sklopu funkcionalno-tehnološkog usavršavanja osigurat će se instalacije novih verzija informacijskog sustava ili pojedinih modula koje rade poboljšano i usklađene su sa zakonskom i ostalom obveznom regulativom.
1.19 | Adaptivno održavanje - podrazumijeva pravo da se posebnim zahtjevom zatraži izmjena i/ili unaprjeđenje aplikativnih modula Aplikacijskog sustava bez dodatne naknade po Naručitelja.
Dostupnost i kvaliteta usluge
1.20 | Ugovaratelj je dužan pružiti uslugu održavanja sustava na način da se omogući prijava problema putem dežurnog telefona u režimu 24/7/365 odnosno putem e-mail adresa za prijavu problema. Vrijeme odaziva i rješavanja problema odnosno povratka funkcionalnosti sustava ovise o utjecaju greške na poslovni proces.
1.21 | Maksimalno vrijeme odaziva: - hitni slučajevi: unutar 30 minuta, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 4 sata.
1.22 | Maksimalno vrijeme rješavanja problema: - hitni slučajevi: unutar 1 sata od prijave, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 4 sata.
1.23 | Maksimalno vrijeme rješavanja ostalih problema: - ne dulje od 3 radna dana.
1.24 | Maksimalno vrijeme odaziva podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Ugovaratelja o problemu do početka djelovanja Ugovaratelja koje vodi do rješavanja problema.
1.25 | Maksimalno vrijeme rješavanja problema podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Ugovaratelja o problemu do rješavanja problema.
1.26 | Hitni slučajevi obuhvaćaju kvarove koji ne dopušta izvođenje rutinskog rada pomoću sustava (tj. kvar poslužitelja) ili nemogućnost rada pomoću ključnog objekta sustava koji je važan za rutinski rad.
1.27 | Ugovaratelj je dužan redovito nadograđivati sustav bez dodatnih troškova za Naručitelja. Kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, instalacija nove verzije ne smije narušiti postojeće funkcionalnosti ili konfiguracije sustava te omogućiti kontinuirani rad.
1.28 | Problem koji ograničava rad podrazumijeva kvar dijela sustava koji ne ograničava rutinski rad, no uzrokuje operativne poteškoće ili ograničava udobnost rada pomoću sustava.
1.29 | Prilikom rješavanja problema, Ugovaratelj mora imati omogućen VPN udaljeni pristup računalnoj mreži u svrhu rješavanja problema.
1.30 | Ugovaratelj je dužan jamčiti licenčnu neutralnost osnovnih sustava na kojima se pokreće PACS sustav (licenca operativnog sustava, licenca baze podataka i virtualizacija) bez dodatnih troškova za Naručitelja.
1.31 | Dostupnost usluge Ugovaratelj je dužan osigurati dostupnost usluge: 24 sata, 7 dana u tjednu Naručitelj će omogućiti Ugovaratelju termine za redovito održavanje programskog rješenja. Termini za redovito održavanje su subotom od 01:00 do 03:00, ali maksimalno jednom mjesečno. Ugovaratelj u dogovoru s Naručiteljem predlaže vrijeme za radove u svrhu redovitog održavanja.
1.32 | Raspoloživost usluge Raspoloživost usluge je vrijeme u kojem je Naručitelj bio u mogućnosti koristiti uslugu sukladno funkcionalnim i drugim zahtjevima. Raspoloživost se mjeri od potpisivanja zapisnika o primopredaji. Maksimalno vrijeme kada je usluga neraspoloživa: dnevno 30 minuta, mjesečno 60 minuta i godišnje 12 sati. Vremenski termini potrebni za redovito održavanje ne ulaze u vrijeme neraspoloživosti usluge.
Sigurnost
1.33 | Ugovaratelj će prilikom spajanja na poslužitelje baza podataka koristiti korisnički račun koji ima uključenu opciju maskiranja demografskih podataka (Ime, Prezime, OIB)
Tehničke mogućnosti sustava
Opis minimalnog skupa funkcionalnosti koje rješenje mora zadovoljiti:
1.34 | PACS sustav je sustav za arhiviranje i distribuciju medicinskih slika. Za pristup arhiviranim slikama koriste se PACS klijent i web klijent, ovisno o razini korisnički prava i/ili korisničkim preferencama ili potrebama.
1.35 | PACS klijent mora biti web omogućena aplikacija pokretana kroz minimalno jedan od vodećih web preglednika (edge, chrome, firefox, safari).
1.36 | Web klijent mora biti "zero-foot print" odnosno bez ikakve dodatne instalacije na lokalno računalo.
1.37 | PACS aplikacija mora biti na hrvatskom jeziku s punom podrškom za hrvatske dijakritičke znakove (č,ć,š,ž,đ)
1.38 | Funkcionalnost ''capture'' alata (aplikacija za slikanje pametnim telefonom i direktnim slanjem u PACS i to na način da se "uhvaćene" slike spremaju pod točno određenog pacijenta
1.39 | Funkcionalnost koja omogućava definiranja više korisnika i korisničkih grupa sa osobnim pravima te funkcionalnost povezivanja s AD ili LDAP sustavima s korisničkim imenima i lozinkama.
1.40 | Funkcionalnost otvaranja i zatvaranja korisničkog imena te dodjeljivanja, pohrane ili promjene lozinke za korisnike putem PACS sustava kao opcija u slučaju ne vezivanja na AD odnosno LDAP sustav.
1.41 | Funkcionalnost upravljanja korisničkim pravima unutar PACS sustava.
1.42 | Funkcionalnost pristupa više korisnika podacima istog pacijenta
1.43 | Funkcionalnost bilježenja svih akcija unutar sustava i to minimalno; koji korisnik, kada i što mijenja (eng. log management) te mogućnost prikaza promjena na zahtjev.
1.44 | Funkcionalnost definiranja korisničkih uloga odnosno profila djelatnika unutar sustava (npr. Liječnik (specijalist/specijalizant), tehničar, administrator).
1.45 | Klijentska aplikacija ne smije zahtijevati administratorske ovlasti na lokalnom računalu za izvođenje svakodnevnih poslova kao ni smanjivanje sigurnosne razine samog operativnog sustava (isključivanje user account control, antivirusnih alata, data execution prevention i sl.)
1.46 | Priložen DICOM conformance statement i IHE integration statement kao jamstvo kvalitete prikaza i pohrane medicinskih slika i materijala.
Integralnost i sigurnost podataka
1.47 | Pohrana i prikaz svih relevantnih podataka o pacijentu
1.48 | Funkcionalnost identifikacije i verifikacija pacijenta preko RIS sustava, te sinkronizacije pacijenata i studija sa BIS/RIS bazom podataka. Svaka promjena na pacijentu ili naručenoj studiji unutar RIS aplikacije se propagira automatski na PACS aplikaciju.
1.49 | U PACS sustavu vidljivi minimalno sljedeći statusi pretrage iz RIS-a: nepročitano, preliminarno, verificirano
1.50 | DICOM Study Content Notification slanje u RIS/BIS.
1.51 | Funkcionalnost automatskog okidanja "Pre-fetch" naredbe prema narudžbi.
1.52 | Funkcionalnost spajanja i razdvajanja pacijentovih podataka na nivou studije, serije ili slike.
1.53 | Funkcionalnost spajanja istog pacijenta iz različitih ustanova sa različitim ID-em pacijenta.
1.54 | Funkcionalnost automatskog osvježavanja podataka na način da svi korisnici PACS klijenta rade u sinkroniziranom okruženju: korisnici su svjesni svake promjene na podacima o pacijentu i/ili studiji koje dolaze bilo iz BIS/RIS (npr. study patient update), modaliteta (npr. New image arrival), radiologa (npr. Anotacija) ili kliničara (npr. sticky notes ili chat).
1.55 | Funkcionalnost zaključavanja studija od simultanih promjena.
1.56 | Funkcionalnost nadzora nad podacima sukladno HIPPA standardu ili jednakovrijednom standardu koji jamči sigurnost i nadzor nad pristupom podacima.
1.57 | Implementirani barem sljedeći IHE sigurnosni profili: - Audit Trail - Node Authentication (ATNA) Intregration Profile
1.58 | Predloženo rješenje podržava 256 bitnu AES enkripciju podataka.
Modul za upraljanje dozom zračenja
1.59 | Sustav za praćenje ozračenja pacijenata koji automatski prikuplja, pohranjuje i nadgleda podatke iz medicinskih postupaka oslikavanja ionizirajućim zračenjem. Prikupljanje je temeljeno na izvješću o ozračenju pacijenta u DICOM formatu za sve modalitete koji se koriste tijekom provedbe dijagnostičkih i intervencijskih postupaka uporabom izvora ionizirajućeg zračenja. Sustav omogućuje skupljanje, pohranu i praćenje ozračenja pacijenta te izradu lokalnih dijagnostičkih referentnih razina bez obzira na proizvođača uređaja ili odjel na kojem se nalazi.
1.60 | Sustav prihvaća podatke bilo da se izravno spaja na uređaj za oslikavanje bilo preko PACS-a ili RIS-a.
1.61 | Sustav prihvaća podatke o radiološkoj dozi preko DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) objekata. Sustav prihvaća podatke o dozi preko MPPS komunikacije ili tako što ih čita iz izvornih DICOM slikovnih datoteka (OCR) ili DICOM header-a (Ova funkcionalnost koristi se kod uređaja koji ne mogu isporučiti DICOM RDSR).
1.62 | Instalacija i integracija sa svim postojećim sustavima (RIS i PACS) koji su potrebni za punu funkcionalnost se mora obaviti bez dodatnih troškova za Naručitelja.
1.63 | Komunikacija s RIS-om putem HL7 protokola u svrhu slanja podataka o dozi ili doznim parametrima za potrebe ispisa u nalaz pacijenta.
1.64 | Web bazirana aplikacija (otvaranje moguće iz bilo kojeg web preglednika).
1.65 | Automatsko ažuriranje sustava na najnoviju verziju.
1.66 | Pohrana i obrada podataka o dozi ili doznim parametrima iz minimalno 250 000 studija godišnje.
1.67 | Za svaku DICOM studiju sustav bilježi podatke potrebne za procjenu ozračenja pacijenta, posebno prilagođeno svakom pojedinom radiološkom modalitetu snimanja.
1.68 | Značajni podaci prema modalitetima su slijedeći (minimalno): Za kompjutersku tomografiju: CTDIvol, DLP, ukupni DLP (u slučaju više serija), CTDI fantom (promjer) Za dijaskopiju: KAP (ili DAP), referentna Kerma u zraku, vrijeme dijaskopiranja, ukupno vrijeme izvođenja procedure, kV, mA, filtracija, broj frame-ova, nagib gantry-a Za radiografiju: KAP (ili DAP, ako postoji), dozni indeksi (EXI, EI, S-value, ako postoje), kV, mAs, FDD Za mamografiju: AGD, debljina komprimirane dojke, kV, mAs, Target-Filter kombinacija Za dentalni CBCT: KAP (ili DAP), kV, mA Za sve modalitete: demografski podaci o pacijentu (uključujući dob, visinu i težinu),
1.69 | Jednostavan izvoz (eksportiranja) podataka u formatu prikladnom za daljnje uredivanje korištenjem jednog od uobičajenih tabličnih kalkulatora (.xls ili .xlsx ili .ods) uz anonimizaciju.
1.70 | Izvoz podataka o dozi i/ili doznih parametara koji premašuju nacionalne DRL-ove u izabranom vremenskom periodu za svaku pojedinu studiju.
1.71 | Jednostavna analiza prikupljenih podataka za potrebe optimizacije i kliničkih audita prema modalitetu snimanja, broju studija (svakog pojedinog modaliteta snimanja), vremenu snimanja, nazivu protokola, regiji snimanja.
1.72 | Za svaku studiju moguće je dobiti posebno prikazane podatke o dozi (ili podatke potrebne za procjenu ozračenja pacijenta) sa svim dostupnim parametrima primjenjenog protokola.
1.73 | Identifikacija vrijednosti doze ili doznih parametara (medijan, srednja vrijednost, minimalna i maksimalna doza, standardna devijacija, broj procijenjenih procedura itd.) prema modalitetu, proceduri i protokolu za željeni vremenski period u svrhu izrade lokalnih DRL-ova.
1.74 | Grafički prikaz tabličnih podataka za željeni vremenski period, prema modalitetu, protokolu oslikavanja, regiji koja je oslikana ili dozi/doznom parametru.
1.75 | Uspoređivanje doza ili doznih parametara među uređajima istih modaliteta za iste protokole oslikavanja.
1.76 | Jednostavna usporedba doza i/ili doznih parametara s europskim i nacionalnim dijagnostičkim razinama ovisno o modalitetu i protokolu oslikavanja.
1.77 | Postavljanje upozorenja nakon premašenja određenih doza ili doznih parametara (trigger alert).
1.78 | Procjena efektivne doze i doze na organe te doze na fetus koristeći prikladne koeficijente i/ili fantome.
1.79 | Omogućena procjena kvalitete pojedine slike od strane radiologa.
PACS server funkcionalnosti
1.80 | Centralni repozitorij svih podataka, organiziranih po pacijentu, bez obzira da li su DICOM ili non-DICOM formata.
1.81 | Funkcionalnost dodavanja skeniranih pacijentovih papirnatih dokumenata u karton pacijenta korištenjem metapodataka za pravilno povezivanje po PID polju.
1.82 | Funkcionalnost alata ili modula koji omogućava unos i ne-DICOM datoteka u PACS koji se ponaša kao modalitet i radi DICOM patient matching prilikom spremanja u PACS kako bi se jamčila pozitivna identifikacija pacijenta.
1.83 | Funkcionalnost prikazivanja svih DICOM i ne-DICOM kliničkih podataka kroz klijent.
1.84 | Query/Retrieve (Q/R) funkcionalnost za povezivanje sa lokalnom arhivom drugih sustava i modaliteta
1.85 | Funkcionalnost jedinstvenog, unificiranog pogleda i pristupa svim studijama kroz Ustanovu. Radna lista može biti kreirana na osnovu različitih kriterija/pogleda. Filteri i preference radne liste su konfigurabilne na razini korisnika.
1.86 | Funkcionalnost podrške za "lossy" kompresiju slika prilikom njenog ulaska u PACS sustav, konfigurabilno za kombinaciju modaliteta i dijela tijela.
1.87 | Funkcionalnost progresivnog učitavanja na načina da se prilikom korištenja sporih internetskih linija, slike automatski učitavaju progresivno. Korisnik smije započeti s čitanjem i procesuiranjem slika i prije nego se cijeli skup podataka učita.
1.88 | Sučelje PACS-a na hrvatskom i engleskom jeziku
Radiološka licenca (neograničen broj korisnika)
1.89 | Funkcionalnosti alata slike: - pan/zoom, - kino petlja (eng. Cine) prikaz s prilagodljivom brzinom, - pojačavanje ruba (edge enhancement), - povećalo (magnifying glass), - označavanje ključnih slika.
1.90 | Funkcionalnost alata za mjerenje: - vrijednost piksela, - udaljenost, - kutovi, - ROI analiza, - mjerenje Cobbovog kuta, - mjerenje volumena.
1.91 | Funkcionalnosti alata prikaza: - skrivanje DICOM informacija - postavka da udaljenost na računalnom monitoru odgovara stvarnoj veličini
1.92 | Funkcionalnost pretraživanja i organizacije slika: - filtriranje liste prema imenu i prezimenu pacijenta, ID-u pacijenta, datumu studije, datumu pacijenta, modalitetu, nazivu uređaja, - kreiranje prilagođene radne liste prema lokaciji, grupi korisnika ili korisniku, - podesivi formati za prikaz, - zaključavanje studija da je drugi ne mogu mijenjati, - automatsko mijenjanje statusa studije, - personaliziranje alatne trake i izbornika klikom na desni gumb miša
1.93 | Funkcionalnosti prikaza slike i korisničkog sučelja: - tile / stack načina prikaza, - prikaz na punom ekranu (full screen), - povezivanje grupe slika za istovremeni pregled i usporedbu CT/MR serija istog pacijenta, - automatsko povezivanje grupe slika prema orijentaciji i poziciji slike, - prikaz reference linija između grupe slika (npr. sagitalne i koronalne MRI grupe), - organizacija putem povuci i spusti opcije („drag and drop“)
1.94 | Funkcionalnost pred-defniranih prikaza slike i korisničke opcije: - protokoli za prikaz slika ovisno o vrsti analize, - korištenjem protokola za prikaz automatski se kontroliraju svi aspekti inicijalnog prikaza slike (raspored, grupiranje, 3D pogled, bojanje, kontrast itd.), - prilagodba za različite tipove studija (modalitet, dio tijela, broj slika, …) za pojedinu lokaciju, grupu korisnika ili korisnika, - automatsko učitavanje relevantne povijesti pacijenta (prethodne studije) za korisnika, - mogućnost označavnje određenih studija kao edukacijske studije uz organiziranje prema ACR kodovima, prikaz u posebnoj lokaciji (direktoriju ili sl.) za studije uz automatsku anonimizaciju.
1.95 | Funkcionalnost prikaza volumena: - neprimjetno, integrirano 3D procesiranje koje se pokreće iz bilo kojeg prikaza, bilo ručno bilo kroz protokol prikaza ili može postojati istovremeno sa bilo kojim drugim pogledom (npr. MPR)
1.96 | Funkcionalnost MPR-a: - interaktivna Multi planarna rekonstrukcija (MPR), - linije presjeka osjetljive na kursor miša, - kontrola debljine i razmaka, - podrška za zakrivljenu ravninu - paralelnu i koncentričnu, - svi paramteri slike (npr. zoom, windowing, orijentacija, linkovi) su očuvani prilikom promjene tipa prikaza (renderiranja), - istovremeni prikaz prijašnjih i trenutne studije u MPR modu.
1.97 | Funkcionalnost povezivanja i referentne linije: - povezivanje MPR slika u svim paralelnim orijentacijama, uključujući različiti referentni okvir, - automatsko ili ručno povezivanje, - referentna linija se aplicira i na različite studije (npr. trenutne i prijašnje studije).
Mamografska licenca, 3 istovremena korisnika
1.98 | Vertikalno poravnanje iste pozicije za mamografske snimke (Breast alignment)
1.99 | Slike prikazane prema „hanging“ protokolu su prikazane koristeći isti stupanj povećanja (Same size scaling)
1.100 | Prikaz DICOM DBT SOP klase
1.101 | Podrška za pregled klasične mamografije i DBT (Digital Breast Tomosynthesis) - prikaz položaja prilikom kretanja kroz seriju tomosintetskih serija
1.102 | Dostupni sljedeći hanging protokoli: 2D mammo, 1 : 1 pixel viewing hanging protokol, DBT hanging protokol
1.103 | Prikaz CAD rezultata
1.104 | Ručno zumiranje i panoramsko kretanje fokusiraju isto područje dojke na lijevoj i desnoj dojci, što olakšava traženje asimetrija
1.105 | Kreiranje različitih display protokola i jednostavno kretanje među "layoutima", te brzi linkovi na ključne CC i MLO layoute
1.106 | Fukcionalnost pregleda snimki automatskog ultrazvuka za dojke(ABUS) - mogućnost multiplanarne rekonstrukcije(MPR) pregleda odrađenih na ABUS-u
Licenca za praćenje lezija, 3 istovremena korisnika
1.107 | Strukturirano mjerenje i praćenje lezija kako u 2D tako i u 3D volumnom prikazu. Prikazuje vrijeme promjene u postotku u odnosu na odabranu osnovnu studiju.
1.108 | Podržava kriterije RECIST, s označavanjem ciljanih i ne ciljanih lezija
Licenca za alate nuklearne medicine, 10 istovremenih korisnika
1.109 | PET/CT i PET/MR fuzija registriranih studija
1.110 | SPECT/CT fuzija registriranih studija
1.111 | Izračun SUV (Standard Uptake Value) vrijednosti.
Licenca za analizu krvnih žila, 3 istovremenih korisnika
1.112 | Modul za analizu krvnih žila - automatsko praćenje krvožilne linije - automatsko oslikavanje lumena krvne žile - računanje površine presjeka krvne žile - računanje/kvanitfikacija stenoze
Licenca za ortopedsko planiranje, 3 istovremena korisnika
1.113 | Kalibracija slike - mogućnost automatskog, ručnog ili kalibriranja putem mjerenja veličine objekta prikazanog na slici. Mjerenje kutova - klasični "3 point" kut, "Cobbov" kut, tzv. "plumb line kut" koji se koristi za analizu položaja kralježnice, biomehaniku pokreta i sl. Mjerenja - mjerenje zakrivljenih linija, mjerenje omjera, mjerenje pomaka za procjenu odstupanja i pomaka dijela zgloba i drugih dijelova tijela, mjerenje razlike u dužini nogu, mjerenje displazije kuka. Poseban način mjerenja displazije za djecu uz mogućnost prikaza Hilgenreinerove kao i Perkinove linije.
1.114 | Planiranje operacija kuka - jednostavno planiranje operacija kuka i postavljanje implantata. Sustav mora jasno navoditi ortopeda gdje je potrebno postaviti (klikom miša) ključne točke tijekom planiranja. - poseban način planiranja operacije zamjene dijela kuka, tzv. "resurfacing" Planiranje operacije koljena - mogućnost planiranja operacije koljena na snimci koja obuhvaća koljeno i dio okolnog tkiva, na snimci koja sadrži cijelu nogu te na postraničnoj (lateralnoj) snimci koljena. - mogućnost sinkronizacije dvaju koljena na način da ako promijenimo vrstu implantata tijekom planiranja na jednom koljenu da se ta promjena automatski dogodi i na drugom. - planiranje osteotomije koljena - jednostavno kreiranje repozicijskih zona kako bi određene strukture mogli brzo zakrenuti, pomaknuti i sl.
1.115 | Planiranje operacije ramena. Planiranje operacije ručnog zgloba. Planiranje operacije stopala. Planiranje operacija kralježnice. Posebna mogućnost mjerenje pomaka kralješka. Alat za mjerenje sagitalne ravnoteže - mjerenje kuta sakralne ravnoteže, nagiba zdjelice, kuta zdjelice i sagitalnu vertikalnu os kralježnice. Planiranje osteotomije kralježnice. Mogućnost ubacivanja templatea umjetnih implantata svih vodećih proizvođača.
1.116 | 3D planiranja operacija na snimkama CT-a i MR-a
1.117 | Funkcionalnost fragmentiranja kostiju te njihovo skrivanje kako bi se pružila bolja vizualizacija površina zglobova. Kod trauma se mogu jasno označiti fragmenti dijelova kosti koje se može eksportirati u vanjske aplikacije za 3D print.
Patohistološka PACS licenca, neograničeni broj korisnika
1.118 | Koristi istu arhivu i bazu podataka kao radiološki PACS
1.119 | Pohrana i prikaz svih relevantnih podataka o pacijentu i slajdu (stakalcu)
1.120 | Integracija svih postojećih i budućih patohistoloških skenera bez troškova Naručitelja
1.121 | Integracija patohistoloških skenera na način da prihvaćaju sve podatke o pacijentu i stakalcu, traženom bojanju.
1.122 | Integracija svih postojećih i budućih patohistoloških makro kamera bez troškova Naručitelja
1.123 | Pohrana i prikaz slika sa patohistoloških makro kamera
1.124 | Klijentsko sučelje isto kao za sve ostale odjele Naručitelja (radiologija, kardio, ortopedija, … )
1.125 | Mogućnost usporednog prikaza slika patologije/citologije sa slikama drugih modaliteta (CT, MR, MAMMO, ... )
1.126 | Otvaranjem patohistološkog pregleda, otvara se cijeli slučaj za tog pacijenta. Prva slika se automatski otvori, dok je sadržaj slučaja, npr. ostali slajdovi, prikazan u obliku thumbnailova.
1.127 | Na otvorenoj slici su, u obliku informativnog prozora, uvijek prikazani trenutno povećanje, povećanje skenera te orijentacijska slika
1.128 | Zumiranjem glavne slike, na orijentacijskoj slici se prikazuje točna pozicija zumirane slike
1.129 | Alati za zoom i PAN, dostupni na mišu
1.130 | Alati za mjerenja udaljenosti ili površine
1.131 | Mogućnost označavanja kruga, kvadrata i prilagođenog područja
1.132 | Mogućnost uvoza i pregleda datoteka kao što su pdf, mp4, jpg, bmp
1.133 | Alati za dodavanje bilješki - anotacija. Anotacije se spremaju u interaktivni popis za lakši povratak na mjerenja.
1.134 | Pregled do četiri slajda u jednom prozoru slike iz istog pregleda i sinkronizaciju slika s obzirom na povećanje, lokalizaciju i rotaciju.
1.135 | Kako bi prilagodio svoje radno okruženje, korisnik može namjestiti gamma postavke
1.136 | U citologiji gdje su uzorci često debeli više od jednog sloja, korisnik mora biti u mogućnosti pomaknuti fokus (z-stack) kako bi dobio traženi prikaz.
1.137 | Računalno potpomognuto brojanje stanica - identifikacija Ki67 pozitivnih stanica
1.138 | Analiza slike za ekspresiju tumora PD-L1
1.139 | DICOM sučelje za komunikaciju sa skenerima
1.140 | Osim DICOM protokola, PACS mora podržavati spajanje skenera i putem njihovih formata (minimalno .mrxs, .ndpi, .svs)
1.141 | Pohranjivanje makro slike sa stanica za preuzimanje. Makro slika treba biti spremljena pod pravog pacijenta, zajedno sa ostalim slikama.
1.142 | Alat za pripremu sastanka (planiranje, priprema, izvođenje i praćenje) multidispiclinarnih timova.
1.143 | Teaching file funkcionalnost: organiziranje i priprema relevantnih slučajeva u biblioteci nastavnih datoteka. Omogućuje patolozima brzo i jednostavno označavanje slučajeva ključnim riječima tijekom dijagnostičkog čitanja, bez prekidanja tijeka čitanja.
1.144 | Instant Messenger, omogućuje chat poruke od korisnika koji pregledava slajd drugom korisniku s vezom na slajd koji se pregledava.
1.145 | Funkcija dijeljenja pogleda, najmanje 10 korisnika da istovremeno pregledavaju istu sliku, uključujući pokazivače miša i bilješke, bez značajnog kašnjenja tijekom zumiranja ili pomicanja
1.146 | Prikaz patohistološke slike putem zero - footprint preglednika
Kliničke licence (neograničen broj korisnika)
1.147 | Preglednik koji ne zahtjeva nikakvu instalaciju, radi na pametnim telefonima i tablet računalima, najmanje operativnih sustava Android ili iOS.
1.148 | Prikazivanje svih slika spremljenih u PACS
1.149 | Prikaz DICOM i non-DICOM kliničkih informacija sa PACS sustava
1.150 | Uključeni alati za zoom, windowing, mjerenja i cine-loops
1.151 | Funkcionalnost eksporta slikovnog materijala u DICOM formatu
1.152 | LDAP integracija
1.153 | 3D renderiranje (MPR, MipPR, MinPR, VR)
1.154 | Sigurni pristup garantiran upotrebom SSL certifikata
1.155 | Podržava sinkronizaciju serija jednim klikom kako bi se automatski podudarale trenutne ("current") sa prethodnim ("prior") studijama
1.156 | Mogućnost mijenjanja ravnina (Axial, Sagittal, Coronal and obliques)
Integracija s RIS sustavom
1.157 | Funkcionalnost pisanja i spremanja radioloških nalaza kroz PACS.
1.158 | Nalaz napisan u RIS-u vidljiv u PACS-u.
1.159 | Nakon promjene statusa studije u RIS-u, mijenja se i status studije u PACS-u
1.160 | Prikaz "thumbnail" sličica u RIS-u sa ugrađenim linkom na tu studiju u PACS-u
1.161 | "Drag and drop" ključnih slika u nalaz
1.162 | Desktop integracija sa RIS sustavom: Svaki RIS korisnik otvara PACS klijent svojim korisničkim računom, kako bi sačuvao svoje vlastite preferencije
1.163 | URL link kojim se poziva PACS web preglednik mora biti enkriptiran, odnosno prilikom poziva se ne smiju vidjeti korisničko ime i lozinka. Svaki od RIS korisnika otvara preglednik svojim korisničkim računom.
Obavještavanje korisnika
1.164 | Funkcionalnost obavještavanja o pristiglim novim slikama ili studijama slanjem email poruka putem integriranog mail sustava za internu upotrebu ili funkcionalnost integracije s email sustavom Naručitelja.
2. | RIS sustav - godišnji najam s održavanjem
Tehnički opis sustava
Opseg isporuke
Licence
2.1 | Radiološke licence, neograničen broj korisnika
Podešavanje RIS sustava
2.2 | Podešavanje RIS sustava
2.3 | Povezivanje s MWL u cijelom Naručitelju
2.4 | Povezivanje s non - DICOM slikovnim uređajima
Prijenos podataka
2.5 | Ugovaratelj je dužan osigurati prijenos svih nalaza iz trenutnog RIS sustava (Vamstec)
Edukacije i korisnička potpora
2.6 | Edukacija svih krajnjih korisnika sustava svih profila (liječnika, tehničara, inženjera, inženjera medicinske radiologije).
2.7 | Edukacije inženjera informatičke službe Naručitelja za podešavanje i administriranje sutava.
Razina kvalitete usluge
Održavanje
2.8 | Preventivno, korektivno i adaptivno održavanje RIS sustava u svim odjelima Naručitelja.
2.9 | Preventivno održavanje – unutar kojeg će Ugovaratelj obavljati redovito praćenje i podešavanje i održavanje svih parametara programskog rješenja, s ciljem preventivnog obavljanja radnji koje će osigurati optimalan i ispravan rad programskog rješenja.
2.10 | Korektivno održavanje – unutar kojeg će Ugovaratelj otklanjati zastoje u radu do kojih je došlo neispravnim funkcioniranjem programskog rješenja i unutar kojeg će Ugovaratelj obavljati manje korekcije koje bi trebale rezultirati boljom prilagodbom funkcionalnosti aplikacije radnoj okolini Naručitelja i/ili prilagodbu promijenjenim zakonskim normama koje utječu na funkcionalnu ispravnost programskog rješenja. Ovo održavanje se obavlja po prijavi zastoja ili prijavi potrebnih promjena od strane Naručitelja.
2.11 | Usavršavanje rješenja – realizacija prava na nove verzije aplikativnog rješenja minimalno jednom godišnje. U sklopu funkcionalno-tehnološkog usavršavanja osigurat će se instalacije novih verzija informacijskog sustava ili pojedinih modula koje rade poboljšanje
2.12 | Adaptivno održavanje - podrazumijeva pravo da se posebnim zahtjevom zatraži izmjena i/ili unaprjeđenje aplikativnih modula Aplikacijskog sustava.
Dostupnost i kvaliteta usluge
2.13 | Ugovaratelj je dužan pružiti uslugu održavanja sustava na način da se omogući prijava problema putem dežurnog telefona u režimu 24/7/365 odnosno putem e-mail adresa za prijavu problema. Vrijeme odaziva i rješavanja problema, odnosno, povratka funkcionalnosti sustava ovise o utjecaju greške na poslovni proces.
2.14 | Maksimalno vrijeme odaziva: - hitni slučajevi: unutar 40 minuta, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 4 sata.
2.15 | Maksimalno vrijeme rješavanja problema: - hitni slučajevi: unutar 1 sata od prijave, - problemi koji ograničavaju rad: ne dulje od 4 sata.
2.16 | Maksimalno vrijeme rješavanja ostalih problema: - ne dulje od 3 radna dana.
2.17 | Maksimalno vrijeme odaziva podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Ugovaratelja o problemu do početka djelovanja izvođača radova koje vodi do rješavanja problema.
2.18 | Maksimalno vrijeme rješavanja problema podrazumijeva vremensko razdoblje od kada Naručitelj izvijesti Ugovaratelja o problemu do rješavanja problema.
2.19 | Hitni slučajevi obuhvaćaju kvarove koji ne dopušta izvođenje rutinskog rada pomoću sustava (tj. kvar poslužitelja) ili nemogućnost rada pomoću ključnog objekta sustava koji je važan za rutinski rad.
2.20 | Problem koji ograničava rad podrazumijeva kvar dijela sustava koji ne ograničava rutinski rad, no uzrokuje operativne poteškoće ili ograničava udobnost rada pomoću sustava.
2.21 | Prilikom rješavanja problema, Ugovaratelj mora imati omogućen VPN udaljeni pristup računalnoj mreži u svrhu rješavanja problema.
2.22 | Ugovaratelj je dužan redovito nadograđivati sustav bez dodatnih troškova za Naručitelja. Kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja, instalacija nove verzije ne smije narušiti postojeće funkcionalnosti ili konfiguracije sustava te omogućiti kontinuirani rad.
2.23 | Ugovaratelj je dužan jamčiti licenčnu neutralnost osnovnih sustava na kojima se pokreće PACS sustav (licenca operativnog sustava, licenca baze podataka i virtualizacija) bez dodatnih troškova za Naručitelja.
2.24 | Dostupnost usluge Ugovaratelj je dužan osigurati dostupnost usluge: 24 sata, 7 dana u tjednu Naručitelj će omogućiti Ugovaratelju termine za redovito održavanje programskog rješenja. Termini za redovito održavanje su subotom od 01:00 do 03:00, ali maksimalno jednom mjesečno. Ugovaratelj u dogovoru s Naručiteljem predlaže vrijeme za radove u svrhu redovitog održavanja.
2.25 | Raspoloživost usluge Raspoloživost usluge je vrijeme u kojem je Naručitelj bio u mogućnosti koristiti uslugu sukladno funkcionalnim i drugim zahtjevima. Raspoloživost se mjeri od potpisivanja zapisnika o primopredaji. Maksimalno vrijeme kada je usluga neraspoloživa: dnevno 30 minuta, mjesečno 60 minuta i godišnje 12 sati. Vremenski termini potrebni za redovito održavanje ne ulaze u vrijeme neraspoloživosti usluge.
Sigurnost
2.26 | Ugovaratelj će prilikom spajanja na poslužitelje baza podataka koristiti korisnički račun koji ima uključenu opciju maskiranja demografskih podataka (Ime, Prezime, OIB)
Tehnička svojstva sustava
2.27 | RIS aplikacija mora biti web orijentirana aplikacija pokretana isključivo kroz jedan od vodećih web preglednika (edge, chrome, firefox,safari).
2.28 | Sučelje na hrvatskom jeziku i podrškom za hrvatska slova (č, ć, ž, š, đ).
2.29 | Funkcionalnost koja omogućava definiranja više korisnika i korisničkih grupa sa osobnim pravima te funkcionalnost povezivanja s AD ili LDAP sustavima s korisničkim imenima i lozinkama.
2.30 | Funkcionalnost otvaranja i zatvaranja korisničkog imena te dodjeljivanja, pohrane ili promjene lozinke za korisnike putem RIS sustava kao opcija u slučaju ne vezivanja na AD odnosno LDAP sustav.
2.31 | Komunikacija između RIS-PACS-radioloških uređaja na osnovi DICOM i HL7 standarda (uređaji koje posjeduje Naručitelj)
2.32 | Komunikacija s ostalim informatičkim sustavima na osnovi HL7 standarda.
2.33 | Funkcionalnost pristupa više korisnika podacima istog pacijenta.
2.34 | Funkcionalnost bilježenja svih akcija unutar sustava i to minimalno; koji korisnik, kada i što mijenja (eng. log management) te mogućnost prikaza promjena na zahtjev.
2.35 | Funkcionalnost definiranja korisničkih uloga odnosno profila djelatnika unutar sustava (npr. liječnik, tehničar, administrator).
2.36 | Funkcionalnost organizacije rada jednog odjela na više lokacija unutar istog sustava s višerazinskim ograničenim pristupnim korisničkim pravima.
2.37 | Klijentska aplikacija ne smije zahtijevati administratorske ovlasti na lokalnom računalu za izvođenje svakodnevnih poslova.
2.38 | Sustav mora biti u potpunosti kompatibilan s Microsoft Windows klijentskim okruženjem, najmanje verzije Windows 10 Professional.
2.39 | Funkcionalnost prihvata elektroničke uputnice iz CEZIH sustava
2.40 | Funkcionalnost slanja digitalno potpisanih nalaza u CEZIH sustav.
2.41 | U slučaju prihvata elektroničke uputnice iz CEZIH sustava RIS mora CEZIH-u dostaviti i vezane dokumente e-procesa.
Prijem pacijenta i podaci o pacijentu
2.42 | Pohrana i prikaz svih relevantnih podataka o pacijentu (PID) polje od važnosti za liječenje pacijenta uz upozorenja o posebnim stanjima pacijenta (alergije, posebne vrste infekcija i slično).
2.43 | Funkcionalnost promjene podataka o pacijentu bez gubljenja ostalih informacija uključivo mogućnost unos podataka o alergijama na lijekove ili kontraste, bubrežne bolesti i sl.
2.44 | Funkcionalnost pretraživanja pacijenta po proizvoljnim kriterijima.
2.45 | Funkcionalnost prikaza svih pretraga odnosno nalaza pacijenta.
2.46 | Funkcionalnost dodavanja dokumenata u digitalnom obliku u karton pacijenta (po pacijentu, pretrazi) i njena dostupnost na svim RIS radnim stanicama u sustavu. Minimalni podržani formati: docx, doc, rtf, pdf, jpg, bmp formati te mogućnost dodavanja skeniranih dokumenata iz RIS sučelja.
2.47 | Pristup e-Kartonu, odnosno svim pacijentovim nalazima na CEZIHU direktno iz RIS aplikacije
2.48 | Korisnici moraju moći registrirati pacijenta u RIS sustav ili preuzeti podatke iz centralnog registra pacijenata (BIS)
Praćenje i provođenje pretrage
2.49 | Funkcionalnost prikaza svih podataka pacijenta uz prikazivanje upozorenja na posebna stanja pacijenta (alergije, posebne vrste infekcija i slično).
2.50 | Funkcionalnost prikaza pacijentovih prijašnjih pretraga i ostalih vezanih podataka tijekom pretrage u bilo kojem dijelu radnog toka, sa svakog radnog mjesta uz opciju pristupa slikama na jedan klik.
2.51 | Funkcionalnost unošenja vezanih napomena za slučaj, pacijenta ili tok snimanja (npr. artefakti na slici, razlozi artefakata, promjena protokola snimanja).
2.52 | Automatsko dokumentiranje osoblja koje je provodilo pretragu i trajanja pretrage.
2.53 | Funkcionalnost koja omogućava proširenje opsega pretrage ili pretraga tijekom provođenja pretrage, ovisno o uočenom stanju za vrijeme provođenja pretrage.
2.54 | Izravno, automatizirano generiranje predloška nalaza tijekom provođenja pretraga.
2.55 | Funkcionalnost praćenja za pretrage raspoloživih pacijenata (u čekaonici, npr).
2.56 | Automatski ispis nalaza i notifikacija o pristiglom nalazu prema svim Naručiteljima pretraga.
2.57 | Praćenje narudžbe mijenjanjem statusa, mogućnost definiranja različitih naziva statusa za različite kabinete
2.58 | Funkcionalnost radnih tokova za obrade i ovjere nalaza ili pretraga prema ulogama korisnika u sustavu (stariji liječnik, mlađi liječnik itd.)
2.59 | Funkcionalnost definiranja korisničkih radnih grupa.
2.60 | Mogućnost određivanja hitnoće pregleda te filtriranje koji pacijenti će se odraditi u kojem vremenskom periodu(24h, 48h, 72h)
2.61 | Trijaža pacijenata - korisnik može sam prioritizirati studije po hitnosti i to jednostavnom "drag and drop" metodom prebacivanja pacijenta u različite trijažne kategorije (moguće konfigurirati barem 3 kategorije)
2.62 | Funkcionalnost formatiranja nalaza s mogućnostima bogatog tekstualnog (eng. rich text) formatiranja u smislu izmjene boje, dodavanje grafike, tablica i sličnih opcija.
2.63 | Funkcionalnost automatskog umetanja teksta u predložak nalaza uz mogućnost definiranja i dijeljenja predložaka među korisnicima.
2.64 | Funkcionalnost potpisivanja dokumenata putem umetanja skeniranih potpisa, te funkcionalnost autorizacije putem PIN-a, smart kartice ili biometrijskim podacima.
2.65 | Funkcionalnost arhive nalaza za sve pacijente uz mogućnost pristupa podacima o pacijentu, slučaju i preliminarnim nalazima, pregleda starih nalaza, slika i skeniranih dokumenata izravno ili najviše s jednim klikom miša na radnoj listi liječnika prije ili u toku pisanja nalaza.
2.66 | Funkcionalnost bilježenja svih promjena na dokumentaciji (eng. Log management).
2.67 | Integrirano WYSIWYG sučelje za pisanje nalaza uz mogućnost prijenosa Microsoft Word kompatibilnog predloška izgleda nalaza u RIS sustav s mogućnosti unosa slikovnih materijala u sadržaj nalaza izravnim unosom datoteke (npr. .jpg, .bmp, .png)
2.68 | Funkcionalnost pisanja strukturiranih nalaza. Moguće kreirati različite blokove i postaviti ih u nalaz, od padajućeg izbornika, multiple checkboxa, radio gumba i brojnih drugih.
2.69 | Tijekom pisanja nalaza je moguće zatražiti konzultacije od drugog liječnika. Odabranom liječniku se pojavi obavijest kao što se pojavljuju obavijesti na društvenim mrežama.
2.70 | Funkcionalnost ispisa anonimiziranih nalaza u svrhe zaštite privatnosti pacijenata.
2.71 | Funkcionalnost pretraživanja nalaza u svrhu znanstvenih istraživanja: pretraživanje nalaza po zadanoj riječi, tekstu u nalazu, uputnom liječniku, odjelu, ambulanti, po uputnoj dijagnozi, klasifikaciji, vremenskog intervala, po vrsti pretrage i sl
2.72 | Funkcionalnost nadopune nalaza. U postavkama se može odrediti da se verificirani nalazi ne mogu izmjenjivati nego samo nadopunjavati.
2.73 | Mogućnost otpuštanja nalaza na jedan klik gdje se ne traži očitanje
2.74 | Dodavanje drugih potpisnika na nalaz uz mogućnost konfiguracije da taj supotpisnik mora dati privolu ili ne.
2.75 | Zaključavanje nalaza za pisanje drugom liječniku ukoliko je netko drugi već započeo pisanje
2.76 | Kreiranje parcijalnih nalaza od strane liječnika unutar timova
Izvještavanje i nadzor
2.77 | Funkcionalnost predefiniranog kataloga statističkih obrazaca.
2.78 | Funkcionalnost jednostavne prilagodbe postojećih statističkih obrazaca i kreiranje novih korištenjem grafičkog sučelja uz mogućnost praćenja i nakandne analize podataka.
2.79 | Funkcionalnost dodjeljivanja pristupnih kodova za individualne ili grupne statistike
2.80 | Funkcionalnost izravnog izvoza u oblike datoteka .xls, .xlsx, .pdf svih predefiniranih statističkih obrazaca uz mogućnost kategorizacije pred-definiranih statiskičkih obrazaca.
2.81 | Funkcionalnost statističkog izvještavanja po proizvoljnim vremenskim periodima, bez ograničenja na širinu perioda
2.82 | Funkcionalnost prilagodbe prikaza stupaca kod preddefiniranih statističkih obrazaca.
2.83 | Funkcionalnost definiranja najčešće korištenih statističkih obrazaca.
Obavještavanje korisnika
2.84 | Funkcionalnost obavještavanja o pristiglim narudžbama slanjem email poruka putem integriranog mail sustava za internu upotrebu ili funkcionalnost integracije s email sustavom Naručitelja.
2.85 | Funkcionalnost automatiziranog ili ručnog slanja gotovih nalaza u PDF formatu prema pred-definiranim primateljima (e-mail).
2.86 | Funkcionalnost obavještavanja zvučnim signalima o novo-pristiglim uputnicama iz vanjskih sustava s mogućnošću ponavljanja zvučnog signala do odziva korisnika unutar modula za upravljanja kalendarom i rasporedima rada.
Ostala sučelja (uređaji, PACS, BIS)
2.87 | Povezivanje radioloških uređaja preko DICOM radne liste (DICOM MWL).
Patološki modul RIS sustava, neograničeni broj korisnika
2.88 | Integracija s bolničkim informacijskim sustavom: - sve opisane mogućnosti u dijelu BIS integracije moraju vrijediti i za patološki modul - mogućnost slanja više narudžbi iz BIS-a za istog pacijenta (hitni EX Tempore) koje se u patološkom sustavu spajaju u jednu narudžbu automatikom. Funkcionalnost slanja HL7 poruke o otkazu svih narudžbi osim prve natrag u BIS.
2.89 | Prikupljanje informacija o tome tko je materijal zaprimio, rezao, uklopio, stavio na bojenje/obojao te spremanje tih podataka u trajnu bazu
2.90 | Prikupljanje informacija o statusu bojenja stakalaca te jasan prikaz unutar aplikacije u kojoj je fazi obrade svako pojedinačno stakalce
2.91 | Integracija s Makro kamerom - Automatsko slanje PHD broja na makro kameru.
2.92 | Integracija patološkog sustava i printera kazetica: - funkcionalnost automatskog slanja kazetica na printanje bez dodatnih radnji na printeru - mogućnost slanja pojedinačnih kazetica te mogućnost slanja svih kazetica na print
2.93 | Potpuna integriranost patološkog dijela koji koriste liječnici i dijela koji koriste laboranti: - funkcionalnost ordiniranja dodatnih stakalaca kroz sustav od strane patologa uz mogućnost upisa napomene. - mogućnost slanja interne narudžbe između dvaju odjela, npr. slanje dodatnih pretraga s patohistološkog laboratorija u molekularni.
2.94 | Integracija patološkog sustava i Zebra printera: - funkcionalnost ispisa bar kodova za materijale, naljepnica za uputnicu i naljepnica za stakalca.
2.95 | Funkcionalnost potpune integriranosti radiološkog i patološkog dijela aplikacije: - mogućnost slanja internih narudžbi s radiologije na patologiju uz otvaranje pripradajućeg prijema u BIS sustavu.
2.96 | Funkcionalnost različitih brojača za patologiju/citologiju
2.97 | Mogućnost pisanja dinamičkih, strukturiranih nalaza, koristeći padajuće izbornike, višestruke odabire i sl.
2.98 | Jednostavno dodavanje i brisanje materijala, automatizacija mijenjanja statusa prilikom zaprimanja materijala.
Mobilna RIS aplikacija
2.99 | Mora imati licencu za neograničeni broj korisnika
2.100 | Dvostruka autentifikacija korisnika (npr. Pin + potvrda čitanjem QR koda iz klijentske aplikacije)
2.101 | "Capture" alat za slikanje i pridijeljivanje vanjske dokumentacije pacijentu, npr. stari nalazi, laboratorijske pretrage i sl..
2.102 | Raspoređivanje pacijenta na pojedino RIS radilište i slanje pacijenta na radnu listu uređaja
Portal za pacijente
2.103 | Mora imati licencu za neograničeni broj korisnika
2.104 | Pacijent klikom na link na nalazu koji je poslan u CEZIH pristupa web portalu sa pripadajućom studijom u PACS-u
2.105 | Web portal nudi osnovni set alata za manipulaciju slikama (uključujući i MIP/MPR)
2.106 | Slika otvorena putem portala za pacijente ima dijagnostičku kvalitetu.
2.107 | Pacijentu se mogu putem portala distribuirati razni upitnici ili privola koji će se koristiti za neki od dijagnostičkih postupaka
BIS integracije
2.108 | Komunikacija između BIS i RIS/PACS sustava odvija se na HL7 v2.5 ili novijem standardu.
2.109 | Funkcionalnost slanja uputnica BIS sustava u RIS sustav.
2.110 | Funkcionalnost automatskog prijenosa trenutnog statusa uputnice iz RIS-a u BIS.
2.111 | Funkcionalnost automatskog prijenosa nalaza iz RIS sustava u BIS sustav u PDF formatu
2.112 | Nalaz iz RIS sustava ima ugrađeni link na sliku koji otvara PACS web preglednik sa pripadajućom studijom
2.113 | Automatizirano preuzimanje elektonske uputnice iz BIS sustava sa slijedećim (minimalnim) elementima: ime i prezime pacijenta, datum rođenja, spol, matični broj pacijenta u BIS sustavu, adresa stanovanja, mjesto stanovanja, poštanski broj, ime i prezime odgovorne osobe koja je kreirala elektronsku uputnicu, uputni odjel na kojem boravi pacijent, uputna dijagnoza (podržan aktualni MKB šifrarnik), nositelj osiguranja (HZZO, osobno, ostali), klinički upit, kritične informacije (alergija, laboratorijske vrijednosti (kreatinin, urea), metalni predmeti, zarazne bolesti i sl), hitnost te automatska pohrana podataka u RIS sustav za upravljanje kalendarom i rasporedom rada.
2.114 | Funkcionalnost automatskog ažuriranja uputnica poslanih iz BIS-a. U slučaju nedostupnosti CEZIH-a uputnice se u RIS mogu poslati bez CEZIH ID-a. Nakon povlačenja uputnice ID se automatski šalje u RIS te ga RIS veže za ispravnu narudžbu.
2.115 | Funkcionalnost otkazivanja elektronske uputnice za zatraženi radiološki zahvat iz BIS sustava s automatskim otkazivanjem zatraženog zahvata u RIS i PACS sustavu.
2.116 | Dostava potvrde o izvršenom zahvatu i automatski obračun izvršenih usluga putem složenih postupaka u BIS sustavu po elektronskoj uputnici.
2.117 | Funkcionalnost promjena zatraženog zahvata ili analize uzorka u RIS sustavu, po elektronskoj uputnici s automatskom izmjenom obračunskih podataka prema BIS sustavu i automatski obračun izvršenih usluga putem složenih postupaka u BIS sustavu.
2.118 | Funkcionalnost dodavanja novog zahvata originalnom zatraženom zahvatu u RIS sustavu, po elektronskoj uputnici s automatskom izmjenom obračunskih podataka prema BIS sustavu i automatski obračun izvršenih usluga putem složenih postupaka u BIS sustavu.
2.119 | Funkcionalnost otkazivanja zatraženog zahvata u RIS sustavu, po elektronskoj uputnici s automatskom izmjenom obračunskih podataka prema BIS sustavu, te razlogom otkazivanja zatraženog zahvata.
2.120 | Automatska dostava aktualne verzije radiološkog nalaza u .pdf formatu uz pohranu izvornika u RIS sustavu s automatskom dostavom imena i prezimena osobe koja je potpisala specijalistički nalaz (liječnik specijalist).
2.121 | Kompletan medicinski karton iz BIS sustava sa prethodnim pregledima (laboratorij, specijalistički pregledi…) dostupan u RIS sustavu uz konfigurabilna prava pristupa na nivou korisnika
2.122 | Funkcionalonost pristupa više korisnika datoteci pacijenta uz ograničenja u slučaju trenutne obrade.
Ostale funkcionalnosti
2.123 | Funkcionalnost digitalnog potpisa pacijenta na informirani pristanak, suglasnost za dijagnostičko-intervencijski postupak-spremanje dokumenata unutar RIS-aplikacije
2.124 | Funkcionalnost verziranja nalaza - zadnja verzija prikazuje se u BIS-u (čuvanje svih verzija) uz grafički prikaz razlika
2.125 | Funkcionalnost HTTPS pristupa aplikaciji – mogućnost udaljenog pristupa aplikaciji RIS-a izvana za sve liječnike koji imaju pravo pristupa RIS aplikaciji (bez dodatnog licenciranja)
Umrežavanje novih uređaja u PACS/RIS sustav Naručitelja
2.126 | Ukoliko Naručitelj nabavi novi modalitet, on će biti bez dodatnih troškova po Naručitelja spojen u PACS sustav od strane Ugovaratelja
Poslužitelji
2.127 | Naručitelj osigurava potrebnu hardversku opremu, licence i mrežnu povezanost za instalaciju i pravilno funkcioniranje ponuđenog PACS/RIS sustava. Ponuđeni sustav mora biti u skladu sa IT infrastrukturnim standardom koji se primjenjuje na sve sustave udomljene na CDU platformi. Naručitelj osigurava mrežnu povezanost do maksimalno 10 Gb/s.
2.128 | Validacija ponuđenog sustava